计量授权证书附件（三）

被授权机构名称：新乡市产品质量检验检测中心

授权证书编号：（豫）法计（2023）410008                    第 3 页，共 22 页

| 序号 | 计量标准名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级 /最大允许误差 | 计量标准考核 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平面平晶检定装置 | ≤φ100mm | 2等 | [2000]豫量标证字第051号 |
| 2 | 三等量块标准装置 | （0.5～100）mm | 量块：3等； 比较仪： MPE:±(0.03+ 0.003Δl）μm | [2000]豫量标证字第044号 |
| 3 | 验光仪顶焦度标准装置 | 球镜度： （-20～+20）m-1 柱镜度：-3 m-1 | 球镜度： U =（0.07～0.10）m-1，k=3 柱镜度：U =0.08 m-1，k =3 | [2021]豫量标证字第005号 |
| 4 | 眼镜片顶焦度一级标准装置 | 球镜片： （-25～+25）m-1 棱镜片： （2～20）cm/m 柱镜：±1.5m-1 | 球、棱镜： U =(0.02～0.03)m-1,k =3； 柱镜：U =0.015m-1，k =2 | [2010]豫量标证字第001号 |
| 5 | 经纬仪检定装置 | 水平方向 0°～360° 竖直方向 -30°～+30° | 水平目标定位重复性：≤0.3″垂直目标定位重复性；≤1.0″ | [2023]豫量标证字第001号 |
| 6 | 水准仪检定装置 | 2m～∞ | 2级 | [2012]豫量标证字第007号 |
| 7 | 指示表检定仪标准装置 | （0～50）mm | MPE：6μm | [2018]豫量标证字第004号 |
| 8 | 角度尺检定装置 | 15°10＇～90° | 2级 | [2000]豫量标新证字第046号 |
| 9 | 卡尺量具检定装置 | （0～500）mm | U =0.50μm+5×10-6Ln ，k =3 | [2023]新量标新法证字等125号 |
| 10 | 标准水银温度计标准装置 | （0～200）℃ | （0～95）℃ U =0.08℃ k=2 （95～200）℃ U =0.11℃ k=2 | [2018]豫量标新证字第001号 |

计量授权证书附件（三）

被授权机构名称：新乡市产品质量检验检测中心

授权证书编号：（豫）法计（2023）410008                    第 4 页，共 22 页

| 序号 | 计量标准名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级 /最大允许误差 | 计量标准考核 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 机械式温湿度计检定装置 | 温度：（-5～50）℃ 湿度：（30～90）%RH | 温度：U=0.4℃ k=2； 湿度：U=2.4%RH k=2 | [2019]豫量标新证字第001号 |
| 12 | 0.05级活塞式压力计标准装置 | （-0.1～60)MPa | 0.05级 | [2013]豫量标新证字第001号 |
| 13 | 精密压力表标准装置 | （-0.1～60）MPa | 0.4级 | [1995]新量标新证字第113号 |
| 14 | 温度二次仪表检定装置 | （0～1600）℃ | 热电偶功能 Ur=0.38℃(k=2) 热电阻功能 Ur=0.17℃(k=2) | [1995]新量标新证字 第114号 |
| 15 | 原子吸收分光光度计检定装置 | Cu:（0.00～5.00）μg/ml Cd: （0.00～5.00）ng/ml | (Cu):Urel=1%（k=2） (Cd):Urel=2%（k=2） | [2015]豫量标新证字第007号 |
| 16 | 气相色谱仪检定装置 | 正十六烷-异辛烷100 ng/μl、苯-甲苯5.00mg/ml、甲基对硫磷-无水乙醇10.0ng/μl、丙体六六-异辛烷:100ng/ml、异辛烷中偶氮苯、马拉硫磷10.0ng/μl、氮中甲烷0.100% 温度：(0～300) ℃时间:（0～3600）s流量:（0～300）ml/min | FID检测器: 正十六烷-异辛烷 Urel=2%(k=2) TCD检测器:苯甲苯Urel=3%(k=2)、FPD检测器: 甲基对硫磷-无水乙醇Urel=2%(k=2) NPD检测器:异辛烷中偶氮苯、马拉硫磷Urel=3%(k=2)ECD检测器:丙体六六-异辛烷Urel=2%(k=2) 氮中甲烷Urel=2% （k=2） 时间：MPE:±0.5s（1d）温度：MPE:±0.3℃ 流量：MPE:±0.2% | [2021]豫量标新证字第002号 |

计量授权证书附件（三）

被授权机构名称：新乡市产品质量检验检测中心

授权证书编号：（豫）法计（2023）410008                    第 5 页，共 22 页

| 序号 | 计量标准名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级 /最大允许误差 | 计量标准考核 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 液相色谱仪检定装置 | 萘-甲醇溶液标准物质：1×10-4g/mL、1×10-7g/mL 胆固醇-甲醇溶液标准物质：200μg/ml、5.00μg/ml 时间：（0～3600）s 温度：（0～300）℃ 质量（0～120）g | 萘－甲醇溶液标准物质：Urel=4%(k=2)； 甲醇中胆固醇溶液标准物质Urel=（2.0～5.0）%(k=2) 时间：MPE:±0.5s（1d） 温度：MPE:±0.3℃, 质量：MPE:±1.0mg | [2021]豫量标新证字第001号 |
| 18 | 医用多参数监护仪检定装置 | 电压：(0.05～5.0)mV 心率：(30～300)次/min 频率：（0.05～125）Hz 静态压力：（0～300）mmHg， 血压示值重复性 血氧饱和度：35％～100％） 血氧饱和度示值重复性： 脉率：（30～200）次 呼末二氧化碳标气： 呼吸率：（3～60）次/min | 电压：MPE：±2%; 心率：±(示值1%+1）次/min; 频率MPE：±1%; 静态压力：MPE： ±0.8mmHg； ≤1mmHg； 脉搏血氧饱和度：MPE：±3%（35%～74%）; ±2%（75%～100%）； 重复性：≤1%； 脉率：（示值1%+1）； 呼末二氧化碳标气：MPE：±2%； 节律发生器：MPE：±1次/min | [2022]豫量标新证字第002号 |
| 19 | 常用玻璃量器检定装置 | (0.1～2000)ml | Urel=0.03% k=2 | [1988]新量标新法证字第 117号 |
| 20 | 移液器检定装置 | （0.1～10000）μL | Urel=0.3% k=2 | [2022]新量标新法证字第124号 |
| 21 | 酶标分析仪检定装置 | 波长：(405～630)nm 吸光度：0.2～1.5 | 波长：U =0.5nm k=2 吸光度：U=0.002 k=2 | [2011]豫量标新证字第004号 |

计量授权证书附件（三）

被授权机构名称：新乡市产品质量检验检测中心

授权证书编号：（豫）法计（2023）410008                    第 6 页，共 22 页

| 序号 | 计量标准名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级 /最大允许误差 | 计量标准考核 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 医用数字摄影（CR、DR）系统X射线辐射源检定装置 | （10-5～10）Gy/min | Urel=7%（k=2） | [2016]豫量标新证字第004号 |
| 23 | 医用诊断X射线辐射源检定装置 | （10-5～10）Gy/min | Urel =7% （k=2） | [2012]豫量标新证字第 008 号 |
| 24 | 血压计（表）检定装置 | （0～40）kPa | 0.2级 | [1993]新量标新证字第116号 |
| 25 | 医用超声诊断仪超声源检定装置 | 2mW～20W | MPE: ±10% | [2011]豫量标新证字第003号 |
| 26 | pH(酸度计)检定装置 | 酸度:（0～14）pH 直流电压: （-2000～2000）mV | 酸度计检定仪：0.0006级 pH标准物质：U=0.01pH k=3 | [1993]豫量标新证字第027号 |
| 27 | 紫外可见分光光度计检定装置 | 波长：（190～900）nm 透射比：（0～100）% | 波长：U=（0.01～0.7）nm （k=2） 透射比：U=0.3% （k=2） | [1993]豫量标新证字第025号 |
| 28 | 心、脑电图机检定装置 | Vpp:5μV～30V f:20mHz～1000Hz | V:±0.5% f:±0.1% | [2023]豫量标新证字第005号 |
| 29 | 无创电子自动血压计检定装置 | （0～40）kPa | MPE:±0.1kPa | [2023]豫量标新证字第002号 |
| 30 | F2等级公斤组砝码标准装置 | 1kg～20kg | F2等级 | ［2000］豫量标新证字第042号 |
| 31 | F2等级大砝码标准装置 | 500kg～1000kg | F2等级 | ［2012］豫量标新证字第012号 |
| 32 | 非自动衡器检定装置 | 100mg～1t | M1等级 | ［1990］新量标新证字第103号 |

计量授权证书附件（三）

被授权机构名称：新乡市产品质量检验检测中心

授权证书编号：（豫）法计（2023）410008                    第 7 页，共 22 页

| 序号 | 计量标准名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级 /最大允许误差 | 计量标准考核 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 重力式自动装料衡器检定装置 | 100mg～25kg | M1等级 | ［2013］新量标证字第123号 |
| 34 | 液态物料定量灌装机检定装置 | 定重式：（0.1～60）kg 定容式：5mL～50L | 定重式：±0.06﹪ ±0.16﹪ ±0.33﹪ ±0.66﹪ ±1﹪ ±1.66﹪ 定容式：±0.33﹪ ±0.66﹪ ±1﹪ ±1.66﹪ | [1996]新量标证字第101号 |
| 35 | F1等级克组砝码标准装置 | 1mg～500g | F1等级、E2等级 | [2000]豫量标新证字第050号 |
| 36 | 天平检定装置 | 1mg～20kg | E2等级：1mg～500g； F1等级（1～20）kg | ［2013］豫量标新证字第010号 |
| 37 | 试验机检定装置 | 10N～3MN | 0.3级 | [2000]豫量标新证字第036号 |
| 38 | 混凝土回弹仪检定装置 | 刻度尺：（0～80）； 盖板刻度尺：（0～90）；钢砧硬度：60HRC；指针长度：27.5㎜；测力砝码：20N，40N，60N | 刻度尺：MPE：±0.1mm；盖 板刻度尺：MPE：±0.1mm； 钢砧硬度：MPE：±2HRC；指针长度：MPE：±0.1mm；测力砝码：MPE：±1.0% | [2012]豫量标新证字第013号 |
| 39 | 洛氏硬度计检定装置 | （75～88）HRA、 （80～100）HRBW、（20～70）HRC | 标准级 | [2000]豫量标新证字第034号 |
| 40 | 水泥软练设备检定装置 | 频率：（20～200）Hz 振动加速度： (0～100)m/s2 转速：（20～2000）r/min 振动位移： (0.1～10.0)mm | 频率：MPE：±0.5% 振动加速度：MPE：±3% 转速：MPE：±0.5% 振动位移：MPE：±3% | [2014]豫量标新证字第001号 |
| 41 | 水表检定装置 | （0.001～31.5）m3/h | 0.2级 | [2016]豫量标新证字第007号 |

计量授权证书附件（三）

被授权机构名称：新乡市产品质量检验检测中心

授权证书编号：（豫）法计（2023）410008                    第 8 页，共 22 页

| 序号 | 计量标准名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级 /最大允许误差 | 计量标准考核 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 压缩天然气加气机检定装置 | （1～30）kg/min | Urel=0.26%（k=2） | [2012]豫量标新证字第001号 |
| 43 | 液化天然气加气机检定装置 | （1～80）kg/min | Urel=0.30%（k=2） | [2015]豫量标新证字第006号 |
| 44 | 热量表检定装置 | 流量测量： （0.03～30）m3/h 温度测量：（4～95）℃ | 流量测量： 质量法：Ur=0.32% k=2 标准表法：Ur=0.35%，k=2温度测量：U=0.03℃，k=2 | [2021]豫量标新证字第[004]号 |
| 45 | 燃油加油机检定装置 | 20L、100L | 二等 | [2020]豫量标新证字第[001]号 |
| 46 | 电导率仪检定装置 | （0.05～2×105）μS/cm | 检定电导仪专用交流电阻箱MPE：±0.07% 电导率标准溶液标准物质Urel=0.25%k=2 | [2018]豫量标新证字第002号 |
| 47 | 单相交流电能表标准装置 | （0～220）V，（0.1～100)A | 0.1级 | [ 2021]豫量标新 证字第003号 |
| 48 | 三相电能表标准装置 | 3×(57.7～380)V 3×(0.1～100)A | 0.1级 | [2011]豫量标新 证字第001号 |
| 49 | 三相电能表标准装置 | 3×(57.7～380)V 3×(0.1～100)A | 0.02级 | [2015]豫量标新 证字第003号 |
| 50 | 绝缘电阻表检定装置 | R:(102～1.2×1010)Ω U：(0～2500)V | 电阻：0.2级 电压：1.0级 | [2003]豫量标新 证字第001号 |
| 51 | 耐电压测试仪检定装置 | U：（0.5～15）kV； I：（0.5～200）mA； T：（0～300）s | 0.5级 | [2013]豫量标新 证字第008号 |
| 52 | 泄漏电流测量仪（表）检定装置 | ACV：（1～250）V； DCI：20uA～20mA ACI: 100uA～20mA | MPE:±0.1% | [2016]豫量标新 证字第005号 |
| 53 | 回路电阻测试仪检定装置 | （0～100）A 10uΩ～300mΩ | 0.05级 | [2022]豫量标新 证字第001号 |
| 54 | 接地电阻表检定装置 | （0.010～11111.110）Ω | 0.1级 | [2018]豫量标新 证字第005号 |

计量授权证书附件（三）

被授权机构名称：新乡市产品质量检验检测中心

授权证书编号：（豫）法计（2023）410008                    第 9 页，共 22 页

| 序号 | 计量标准名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级 /最大允许误差 | 计量标准考核 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 接地导通电阻测试仪检定装置 | 电流：（2～30）A 电阻：10A及以下（1～1000）mΩ （10A～30A）：（1～500）mΩ | 0.5级 | [2018]豫量标新证字第007号 |
| 56 | 出租汽车计价器（使用）检定装置 | 主滚轮周长：1000mm 计数器计数： （0～9999） 主滚轮速度： 60km/h、 40km/h | 主滚轮周长：MPE:±0.2% 计数器计数：MPE:±[(读数×0.1%）+1r] 滚轮速度：MPE:±3km/h | [2000]豫标新证字021号 |
| 57 | 扭矩扳子检定装置 | (20～3000)Nm | 1级 | [2012]豫量标新证字第 002号 |
| 58 | 硫化氢气体检测仪检定装置 | (0～100) ×10-6 mol/mol | 气体标准物质Urel=1.5% k=2 | [2016]豫量标新证字第 006号 |
| 59 | 一氧化碳检测报警器检定装置 | (0～1000) μmol/mol | 装置不确定度Urel=2% k=2 | [2015]豫量标新证字第 001号 |
| 60 | 可燃气体检测报警器检定装置 | (0～100)%LEL | 气体标准物质Urel=1%～2% k=2 | [2013]豫量标 新证字第006号 |
| 61 | 膜式燃气表检定装置 | (0.016～6.0)m³/h | 0.5级 | [2023]豫量标新证字第004号 |
| 62 | 电话计时计费器检定装置 | （1～1200）s | MPE： ±（0.05+T×2×10-5）s | [2012]豫量标新证字第004号 |
| 63 | 工作用廉金属热电偶检定装置 | （300～1200）℃ | U=（0.9～1.0）℃ k=2 | [2017]豫量标新证字第001号 |
| 64 | 环境试验设备温度、湿度校准装置 | 温度（-30～300）℃ 湿度（10～100）%RH | 温度U=0.08℃ k=2 湿度U=0.7%RH k=2 | [2021]新量标新法证字第118号 |
| 65 | 医用注射泵和输液泵校准装置 | （5～1000）ml/h | MPE: ±1% | [2019]豫量标新证字第002号 |

计量授权证书附件（三）

被授权机构名称：新乡市产品质量检验检测中心

授权证书编号：（豫）法计（2023）410008                    第 10 页，共 22 页

| 序号 | 计量标准名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级 /最大允许误差 | 计量标准考核 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | 呼吸机校准装置 | 流量：（0.5～180）L/min; 潮气量：（0～2000）mL;呼吸频率：（1～80）次/分; 压力：（0～10）kPa; 氧浓度：21%～100% | 流量：MPE:±3%; 潮气量：MPE:±3%; 呼吸频率：MPE:±3%; 压力：MPE：±0.1kPa； 氧气浓度：MPE：±2% | [2023]豫量标新证字第003号 |
| 67 | 磁粉探伤机校准装置 | 磁化电流（0～5）kA 提升力（1～300）N | 磁化电流U=0.8A（k=2）；提升力U=0.6N（k=2） | [2016]豫量标新 证字第001号 |
| 68 | 数字多用表标准装置 | DCV：30mV～1000V DCI：0.3mA～11A OHM：1Ω～330MΩ ACV: 10mV～1000V ACI：100uA～11A | MPE： DCV：±5×10-5 DCI：±1×10-4 OHM：±1×10-4 ACV：±3×10-4 ACI：±6×10-4 | [2016]豫量标新 证字第003号 |
| 69 | 车轮动平衡检定装置 | 不平衡质量： （0～200）g； 相位：-180°～180° | 不平衡质量；U=5.0g ,k=2 相位MPE:±1° | [2011]豫标新证字009号 |
| 70 | 四轮定位仪校准装置 | 单轮前束角±2° 车轮外倾角±10° 主销后倾角±15° 主销内倾角 -5°～+25° | 单轮前束角、车轮外倾角MPE: ±1＇ 主销后（内）倾角 MPE: ±3＇ | [2011]豫量标新证字号第010号 |
|  | 以下空白 |  |  |  |